医学影像学院DR设备维修项目需求

一、项目概况

医学影像学院知达楼117实训室联影X光机uDR770i设备，安装日期2016年12月25日，用于满足医学影像技术专业、智能装备技术专业及放射治疗技术专业的实践教学。2025年7月31日高压发生器故障，报错X300013，设备宕机，报错代码指向高压发生器故障。

二、技术要求

| 设备型号 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| uDR770i | 更换原厂全新高压发生器+人工服务费用 | 名称： HV generator(65KW)_SP 最大功率 65kW 电压调节范围40kV-150kV 电流调节范围 10mA-800mA 质保时间12个月 |

质量和服务要求：

1、合同签订后10天内完成DR设备的维修。

2、质保期及服务要求：

质保期：提供至少1年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若因质量问题出现故障，由中标方进行免费更换。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，中标方工程师必须8小时内到达现场，48小时内处理完毕。

3、现场踏勘及技术咨询：

为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：徐老师，联系方式：15805102198。