WatersTQD高效液相色谱质谱联用仪碰撞电源

维修需求

一、项目概况

本项目主要通过LC-MS TQD射频碰撞电源的维修，满足小分子化合物包括但不限于天然产物，候选活性药物等定量检测的需要，为教学和科研提供技术支持。

二、技术要求

1、质量要求：

（1）备件规格及数量

备件名称：TQD 射频碰撞电源组件（RF Generator）；

规格：适配 Waters TQ Detector 或 Xevo TQD 系列，符合原厂硬件版本兼容性（PN 序列号匹配）；

数量：1 套。

（2）维修安装及硬件质控标准

环境要求： 维修操作需在防静电环境下进行，操作人员需佩戴防静电手环；

安装标准： 射频线缆连接牢固，屏蔽罩安装到位，无射频泄漏风险；

电源稳定性： 射频输出电压波动率 < 0.5%，确保高频电场在高压扫描时的线性度；

真空反馈： 更换后系统真空度需恢复至正常工作范围（分析器真空通常需达到 < 5e-5 mbar）。

（3）性能验证（QC）标准

更换射频电源后，必须通过 IntelliStart 自动或手动调谐验证，质控标准如下：

| 等级评价 | 情况描述 | 运行说明 |
| --- | --- | --- |
| 合格 | 质量轴偏移 < ±0.1 Da；峰宽（FWHM）在 0.7 ± 0.1 Da；信噪比（S/N）达到原厂验收指标。 | 性能完全恢复，可正常进行定量分析。 |
| 较低风险 | 质量轴偏移在 ±0.2 Da 之间；分辨率略微超标，但可通过手动调谐校正。 | 需进行手动质量轴校准（Mass Calibration）后方可使用。 |
| 较高风险 | 射频回波值（Reflected Power）过高；无法锁定质量中心；峰形严重畸变。 | 禁止进行样品质谱分析，需重新排查电路匹配或真空系统。 |

（4）校准策略

质量轴校准： 使用 NaI（碘化钠）或 CsI（碘化铯）溶液进行全质量范围（2-2048 m/z）校准；

灵敏度验证： 使用 Reserpine（利血平）或 Sulfadimethoxine（磺胺二甲嘧啶）标准品进行正/负离子模式灵敏度测试。

数据稳定性要求：连续 24 小时运行，质量轴漂移不超过 ±0.1 Da；重现性要求：连续 6 次标准品注射，峰面积 RSD < 5%。

（5）项目维修周期

备件到货：确认报修后不超过 10 个工作日内备件到场；

现场施工：硬件更换及真空恢复需在 2 个工作日内完成；

性能验收： 调试、校准及稳定性验证总计不超过 5 个工作日，最终提供完整的《仪器维修与性能验证报告》。

2、安全要求：

严格遵守质谱操作规程。废弃物处理遵循《生物实验室生物安全管理条例》，需按照生物安全要求进行分类处理。

3、技术要求：

采用LC-MS TQD质谱检测，确保检测的灵敏度和分辨率。在实验过程中，严格按照标准化操作流程进行。在数据分析方面，在数据分析方面，需运用专业的MassLynx软件对检测的峰进行鉴定和定量分析。

三、质量和服务要求

1、根据客户的研究目标和需求，提供成熟的技术维修和支持。维修结束后，提供详细的维修报告，包括仪器的故障分析和维修后的结果。建立完善的售后服务体系，对客户提出的疑问和建议进行及时回复和处理。对于维修后质谱的使用出现的问题和异议的进一步分析和应用，提供专业的咨询和指导。

2、交付时间及地点要求：

（1）合同签订后，从维修接收起，不超过30个工作日完成维修，并提供维修报告。

（2） 交付地点：江苏省盐城市解放南路283号，江苏医药职业学院

3、质保期及服务要求：本本公司对所提供的维修服务提供12个月的质保期。在质保期内，本公司将对维修进行严格的检查，确保维修后仪器的稳定性。如因本公司技术或操作问题导致维修结果不符合验收标准，本公司将在收到客户反馈后的30个工作日内提供必要的补救措施，包括但不限于重新检测或维修。

4、验收方法及验收标准：（1）维修报告完整性检查：验收时需检查维修报告是否包含完整的维修流程及正常的参数。（2）数据质量评估：1.维修前记录：记录维修前的错误日志（Error Log）、射频诊断参数及原始质谱图；2.维修过程记录：详细记录更换的备件序列号、电路测量数值及安装步骤；3.标准分析验证：Tune Page 截图： 展示优化后的毛细管电压、锥孔电压及射频透镜碰撞电压；质量校准曲线：展示校准后的 Residual Error 散点图；MRM 监测图：提供标准品的典型色谱/质谱图及信噪比计算结果。

5、其他需要明确的内容：提供优质的售后服务和技术支持。