一、心肺复苏模拟人（带反馈装置）项目需求

一、项目概况：

心肺复苏的操作是抢救心跳、呼吸骤停患者的一种重要措施，包括徒手的心肺复苏操作过程以及后续的高级生命支持阶段里的电除颤治疗、呼吸管理以及相关复苏药物的使用等，该项目也是执业助理医师考试的重要点之一。学生在学习相关的心肺复苏理论知识的同时要通过大量的实训练习才能掌握该项技能操作，需要带反馈装置的心肺复苏模拟人进行练习。

二、主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人（带反馈装置） | 1. 模型为成年男性全身模拟人，皮肤柔软富有弹性，触感真实，模拟人形态逼真，体表标志明显，可触摸到胸骨、剑突。 ★2.模拟正常人体骨骼结构，吹气时胸廓起伏明显，按压手感真实。内部为仿真模拟完整正常人体骨胳结构，按压时胸廓运动模拟人体骨胳运动方式，能够模拟出按压时的胸廓结构变化、按压手感真实，按压深度5CM所需施加力量为50Kg。胸外按压有肋骨弯曲、胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力，体内无潮气袋，胸廓按压机械寿命大于等于120万次以上。 3.模型胸部按压最大深度大于6.5cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm正确范围，并提供按压过深的可能性。 模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。 3.模型可进行清理口腔异物练习，使用仰头举颌等手法对模拟人进行气道开放，可显示模拟人的气道是否开放，口腔是否有异物。 ★4.可监测按压位置、按压深度、按压频率、通气速度、通气量、气道是否打开、鼻孔是否漏气、通气时间长短、按压通气比、瞳孔对光反射、意识判断等操作。可进行设备连接设置、按压深度设置、界面功能设置、判断设置等。可设置按压操作表现形式，可选择柱状图或折线图。按压时操作动画中会同步显示循环血流方向。训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。 8.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。。 9.模拟人在抢救前或抢救不成功时无颈动脉搏动，当抢救成功后模拟人有颈动脉搏动及自主呼吸。 10.系统配有平板端软件不仅能进行训练，还可进行考核，考核结束后，可查看并打印操作者的详细操作信息，具有记忆回放功能，适用于相关技能大赛。 11.在教学模块可以对心肺复苏进行理论知识教学，具有心肺复苏的基本知识、心肺复苏的操作要领等内容。 12.在训练和考核的“行为评估”模块中教师可以对学生的操作进行评分。 14.在训练和考核的“心电图”模块中可以模拟每一次对模拟人按压时对心电图的影响，模拟人救活后，心电图变为自主心跳的心电图。 15.模型内置锂电池，可适用于无外接电源的情况下直接使用。 系统软件功能特点 1）★软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯，兼容IOS、Android、Windows、MacOS、Linux等主流操作系统。（需提供截图证明） 2）提供以下功能： ①支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。 ②支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。 ③可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。 3）产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。 4）将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。 5）所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。 6）可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。 7）提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。 8）提供成绩导出功能。 9） 提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。 ★ 10）具有和该模型同品牌的评分 APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分，评分 APP 功能包括学生身份认、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能，可以通过扫描身份证，自动获取学生姓名和学号（身份证号），支持拍照获取学生头像，具有常用操作技能标准评分表可供快速选择，并可在教师机自主设计添加新评分表，具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据（提供该功能操作界面截图佐证）。 ★11）学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况，可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以 Excel 格式，通过微信和邮件方式进行导出，支持考官手写签名（提供该功能操作界面截图佐证）。 | 1 | 套 |  |

二、外科换药模拟人项目需求

一、项目概况：

外科换药模拟人（女性上半身）主要用于外科基本技能训练，无菌操作技术，可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等练习腹部模块可更换，目前学院该设备不足，申请购买，满足基本教学需求。

二、主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科换药模拟人（女性上半身） | 1.模拟一成年女性躯干，上至头部下至耻骨联合，解剖标志明显，包括胸锁乳突肌、胸骨角、锁骨、乳房、肋弓等解剖结构； ★2.皮肤颜色仿真，硅胶材质，皮肤柔软有弹性，质感逼真，体表标志精确，可提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境；可进行伤口消毒训练，涂抹模拟碘酊后，可出现在真实人体上涂抹一样的效果，以达到训练的目的。 3.包含5款伤口类型：引流管拔除后伤口，术后切口瘢痕，腹部探查术后切口，弧形术后切口，术后切口； 4.可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等。 ★5.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习。 6.可反复进行练习。 | 1 | 套 |  |

三、外科换药模拟人（男性上半身）项目需求

一、项目概况：

外科换药模拟人（男性上半身）主要用于外科基本技能训练，无菌操作技术，可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等练习腹部模块可更换，目前学院该设备不足，申请购买，满足基本教学需求。

二、主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科换药模拟人（男性上半身） | 1.模拟一成年男性躯干，上至头部下至耻骨联合，解剖标志明显，包括胸锁乳突肌、胸骨角、锁骨、肋弓等解剖结构； ★2.皮肤颜色仿真，硅胶材质，皮肤柔软有弹性，质感逼真，体表标志精确，可提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境；可进行伤口消毒训练，涂抹模拟碘酊后，可出现在真实人体上涂抹一样的效果，以达到训练的目的。 3.包含5款伤口类型：引流管拔除后伤口，术后切口瘢痕，腹部探查术后切口，弧形术后切口，术后切口； 4.可根据不同的要求在躯干任何部位自行设计模拟伤口。如：甲状腺切除术、胸骨切开术、气胸置管引流、开胸术、肝脏手术、剖腹探查术、阑尾切除术、肾脏切除术、椎板切除术等； ★5.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习。 6.可反复进行练习。 | 1 | 套 |  |

质量和服务要求：

1.所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

2.供货方式、时间及地点要求：

合同签订后30天内设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点，在接到采购方安装通知后，供货方应在15天内完成设备的安装及调试。

3.质保期及服务要求：

（1）培训及售后服务：现场完成安装、调试之后，由中标方工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等，直至用户熟练操作。

（2）须提供售后服务团队人员名单清单和联系方式。

（3）质保期：提供至少2年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由中标方进行免费更换。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后24小时内予以响应，若有必要，中标方工程师必须48小时内到达现场，72小时内处理完毕。若在72小时内未能有效解决，中标方须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。

（4）质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

4.验收方法及验收标准：

货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，中标方和采购方相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

5.其他需要明确的内容：

（1）供方交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料；

（2）提供优质的售后服务和技术支持。