采购需求
一、项目概况

本项目拟购置的高分辨率便携式小动物超声成像系统，主要用于对活体小动物心脏、腹部、血管及肿瘤等器官开展无创、实时的结构、功能与血流动力学观测，要求成像清晰、定位精准，具备定量分析功能；系统需灵敏度高、噪声低、重复性好，配套分析软件功能全面、支持定量测量功能；详见参数要求。

二、项目参数要求

	序号
	名称
	主要技术需求
	数量
	单位
	备注

	1
	高分辨率小动物超声成像系统 
	1、便携式超声主机监视器：≥15英寸高分辨率LED液晶监视器。 

★2、超声主机自带≥8英寸LED操作触控显示屏，可进行滑动翻页，并可在触屏上进行注释和体表图操作，中文界面，中文输入。 

3、主机采集实时帧频≥200频/秒，可对心率≥400次/分钟的鼠心脏进行清晰成像。

4、主机存储空间：≥1TB。 

5、超声系统最大探查影像深度≥40mm。

★6、主机系统支持≥40MHz的高频探头。

★7、超声系统配有2把探头： 

探头1：小鼠线阵探头，频率≥23MHz，应用于实验室小鼠心脏、血管、腹部、肿瘤等。 

探头2：大鼠线阵探头，频率≥18MHz，应用于实验室大鼠心脏、血管、腹部、肿瘤等。 

8、超声主机预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节。

9、配有温控心电平板，可实现恒温加热，实时采集心电、心率等参数，并在超声主机实时显示。

10、配有组合式支架轨道系统及万向球面小动物手术平台，用于小动物固定、定位及图像采集，含可调探头固定装置。

11、配有B型超声模块，生成组织的二维灰阶图像，提供清晰的形态学图像。

12、配有M型超声分析模块，以高速帧频进行单线型超声扫描，显示心脏等活动器官的运动轨迹。

13、配有脉冲多普勒成像模块，主要用来进行局部血液流速测量，提供定量研究数据。

14、配有彩色多普勒成像模块，进行具有方向性的血流信号探测，提供二维血管分布图像，辅以血流方向的侦测及血流速度的粗估。

15、配有连续多普勒模式，用于测量高速血流。

16、配有组织多普勒模块，可以测量大小鼠心肌组织的运动速度，辅助诊断模型动物早期心脏疾病。

17、配有斑点追踪模块，快速显示大小鼠心肌组织应变、应变率、位移等多种参数，支持牛眼图。

18、配有弹性成像模块，用于分析组织软硬度信息。

19、配有造影成像模块以及造影定量分析功能模块。

20、配有超声主机对应功能模块离线分析软件，超声实验数据既可以在机实时分析处理，也允许通过U盘或移动硬盘导出，由离线分析软件处理，实现数据PC端分析处理。科研离线分析软件采用加密狗加密使用，保护用户数据安全。

▲21、离线分析软件内置多模态AI功能，可自动识别常规超声心动图五个基础切面图像，且支持自动测量及计算。

22、配置清单：

(1)超声成像系统主机：1台

(2)大鼠超声探头：1个

(3)小鼠超声探头：1个

(4)小动物超声支架轨道操作系统：1套

(5)大小鼠温控心电平板（2合1款）：1个

(6)离线分析软件（带密码狗）：1套

(7)1TB内存+1年质保：1套

(8)功能模块：B型、M型、彩色多普勒、脉冲多普勒、组织多普勒模块、斑点追踪模块、弹性成像、造影成像模块及造影定量分析模块、科研心电模块：1套
	1
	套
	


注：以上表中带“★”指标为实质性响应条款，如供应商无法满足的则按照未实质性响应无效投标处理。
三、质量和服务要求

1、所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。须提供良好的售后服务，终身提供技术支持。

2、供货方式、时间及地点要求：

合同签订后30天内设备运抵江苏医药职业学院校内指定地点，在接到采购人安装通知后，投标人应在15天内完成设备的安装及调试。

3、质保期及服务要求：

（1）培训及售后服务：现场完成安装、调试之后，由中标人工程师提供免费操作培训。培训内容主要包括设备原理、基本操作要领、设备简易故障排除和维护保养知识等，直至用户熟练操作。

（2）须提供售后服务团队人员名单清单和联系方式。

（3）质保期：提供至少壹年的免费质保期，自验收合格之日起计算。在质保期内，若仪器设备因质量或设备本身问题出现故障，由中标方进行免费更换。对于采购方的服务通知，中标方必须在接到通知后4小时内予以响应，若有必要，中标方工程师必须24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内未能有效解决，中标方须免费提供同档次的设备予采购方临时使用。

质保期外，服务响应时间与质保期内一致，同时备品备件以合理优惠价格供应。

4、验收方法及验收标准：

货物发运前，必须对设备的质量、规格、性能等方面的技术数据进行综合检验，需随设备提供检验合格证书和原产地证明书。设备现场安装、调试结束后，中标方和采购方相关人员按验收标准进行验收。验收标准为招标文件、投标文件、合同中的相关技术及服务条款内容。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

5、其他需要明确的内容：

（1）供方交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料；

（2）提供优质的售后服务和技术支持。

